“面向智慧水务的系列智能水表关键技术研发及产业化”

申报湖南省科技进步奖公示内容

一、项目名称

面向智慧水务的系列智能水表关键技术研发及产业化

二、提名意见

随着社会发展，迫切需要高效精准的配置水资源，面向智慧水务的智能水表爆发性增长，现有产品的可靠性、压损、计量精度和量程范围等不能满足市场对高精智能水表的要求。在省科技厅、省工信厅和常德市科研项目的支持下，湖南常德牌水表制造有限公司与湖南文理学院展开深入合作。经过多年研究，成功攻克面向智慧水务的系列智能水表关键技术，并研制了相关系列产品，实现成果的产业化。

经认真审阅提名书材料，该项目面向智慧水务的智能水表爆发性增长情况下高效精准配置水资源的需求，研制系列高精度、高稳定性、低功耗新型水流量传感装置。研制了新型涡旋电子式水表传感装置，简化了计量装置结构，降低了功耗和磁干扰，信号传递与计算方法采用曲线拟合和修正技术大大提高了水表计量精度；研制了微型高频率低功耗可逆式磁传感器，模块体积小，结构简单，便于设计安装，适合高速采样，低功耗，可实现正向和逆向信号采样；研制了无磁传感检测装置，使静磁场对传感器的干扰忽略不计，达到1L的计量精度。基于国产自主可控芯片，研制系列高可靠性、高性能、低成本智能水表。研制了带压力传感器的大口径涡旋电子式水表具有高达R≥400的宽量程比，较传统水表，使用寿命延长30%，压力损失降低50%，供水系统能耗下降15%；研制NB-IoT物联网水表网络覆盖深、抗干扰能力强，采用自动补抄技术，一次抄表成功率﹥99%；研制超声波水表计量精度R≥800，压损值≤0.025MPa，静态功耗电流低于5μA；研制预付费蓝牙水表采用低功耗设计内置锂电池使用寿命达10年以上。项目首创研发面向千万量级的新型智能水表制造、运行和维护一体化智慧水务运管系统。运管系统功能完备，支持阶梯水价，具有生产调度、智能抄表、营业收费和漏损监控辅助决策等功能。系统可对1000万台仪表实现抄表管理，通过双机热备和服务集群技术可实现全年零间断运转。
        项目获得发明专利授权6项、实用新型专利授权18项、计算机软件著作权32项，为智慧水务整体应用提供了关键技术支撑。项目研发的关键技术已整体应用于湖南常德牌水表制造有限公司，并在葛洲坝水务公司等10多家国内外单位成功应用，系列产品远销欧洲、东南亚等10多个国家。近三年来，新增销售额88370.53万元，新增利润14222.8万元，新增就业岗位300多个，产生了显著的经济和社会效益，推进了我国智慧水务关键技术自主研发和产业化水平提升。

提名该项目为湖南省科学技术进步奖 三 等奖。

三、项目简介

随着社会发展，迫切需要高效精准的配置水资源，面向智慧水务的智能水表爆发性增长，现有水表计量产品的可靠性、压损、计量精度和量程范围等不能满足市场对高精智能水表的要求，研制高精度、高稳定性、低功耗新型水流量传感装置及水表计量装置等，能有效提升我国的水务管理智能化水平，更加精准有效了配置水资源。

在省科技厅、省工信厅和常德市科研项目的支持下，湖南常德牌水表制造有限公司与湖南文理学院通过多年来的深入校企合作，面向当前智慧水务及管理系统的需求，成功攻克面向智慧水务的系列智能水表关键技术，并研制了相关系列产品，实现成果的产业化。
    项目对智能计量传感器、智能水表及规模化的智慧水务管理系统关键技术进行研究，创新点如下：

创新点一：提出新颖传感技术和微弱水流量信号检测与处理方法等，研制系列高精度、高稳定性、低功耗、长续航的新型水流量传感装置与系统。（发明专利：ZL201110283284.6， ZL 201510419142.6；实用新型专利：ZL200920259258.8、ZL201821716269.X 、ZL201420769974.1、ZL 201520936539.8和ZL 201521032286.8等）

1、针对传统智能水表计量装置结构复杂、计量精度低、功耗比较高和低流量灵敏度不够等缺点，本项目创新提出一种水表新型信号传递与计算方法，采用曲线拟合和修正技术，以及自适应噪声抵消和微弱信号处理技术，研制一种新型涡旋电子式水表传感装置，使智能水表计量装置结构变得简单，磁干扰降低；采用新颖传感技术使功耗大大降低，减少了电池能量消耗，延长智能水表电池的使用寿命；采用自适应噪声抵消和独特的微弱信号处理技术，以及曲线拟合和修正技术使水表计量精度得到大大提高，可达1级计量精度。

针对传统水表流量计量采用双干簧管磁性传感器不适用高速采样，双霍尔磁性传感器实现高速采样功耗高，且不能检测水表反向计量的信号等缺点，本项目研制一种微型高频率低功耗可逆式磁传感器，体积小，结构简单，便于设计安装，可移植性好；直接从高速旋转的叶轮上取信号，具有很高的采样频率和超低的功耗，可实现正向和逆向的信号采样。

针对传统NB-IoT物联网水表计量采用霍尔、干簧管和光电传感器所设计的计量装置计量精度低、易受外界磁场干扰等缺点，本项目采用无磁传感器技术研制一种水表无磁传感计量装置，可以克服静磁场对传感器的干扰；主线圈的检测频率最小100ms，计量精度可高达1L。针对智能水表装置电池续航时间短、需要定期更换，成本增加等缺点， 项目研发智能水表无线电能传输装置，采用无线连接的方式为智能水表提供周期性的持续充电，解决水表装置的电池周期性更换需求。

创新点二：基于国产自主可控芯片，研制系列高可靠性、高性能、低成本智能水表。（发明专利：ZL201110283242.2、ZL201210248580.7、ZL201210248577.5；实用新型专利：ZL200720064633.4、ZL201620463593.X、ZL201930069640.1等）。

1、针对传统大口径智能水表结构复杂、压力损失大、计量精度低以及表壳旋转扭矩大、易漏水的缺点，本项目研制一种带压力传感器的大口径涡旋电子式水表，具有高达R≥400的宽量程比；转轴和转轴环及转轴底座采用耐磨材料制作可以减少涡轮在长时间转动过程中的磨损，表壳密封性能得到提升，旋转扭矩小，减少了电池能量消耗，使水表使用寿命较传统水表延长30%；压力损失较传统水表降低50%，供水扬程在用水高峰时提高可达5-8米，从而使水司节省供水总电费15%，增加供水性能，减少管网漏损，延缓管网改造。

2、在系列高性能智能水表基表研制的基础上，针对传统机械水表难以实现预付费、阶梯水价、远程抄表和远程监控等功能，采用国产自主可控芯片，研制IC卡远传水表、预付费蓝牙水表、智能LoRa无线远传水表、NB-IoT物联网水表和超声波水表等系列智能水表，对不同应用场合的计量需求都能提供合适的技术解决方案，有效提升了水务计量与收费管理的信息化与智能化水平。

创新点三：首创研发面向千万量级的新型智能水表制造、运行和维护一体化智慧水务运管系统。（实用新型专利：ZL201822186132.4、ZL201822097655.1；软件著作权：2015SR025486、2019SR0612337、2019SR0612319、2018SR913277、2019SR0612329、2019SR1045323和2019SR1046473等）

随着智慧水务发展，智能水表爆炸式增长，数据传输量显著增加，已有系统不能满足需求，不能提供高性能运行、高可靠维护和智能决策功能。根据千万级智能水表的建设需求和数据服务总体规模，采用微服务架构模式，构建智能感知、数据融合和智慧应用三大体系。

项目基于VMware平台构建虚拟Linux集群，采用NIO非阻塞、多线程缓冲池、消息队列技术、虚拟负载均衡水平扩展等新技术提升系统性能，为提高系统最大连接数、最大并发数和消息处理能力，在系统架构方式进行全面优化设计。

为解决数据库I/O瓶颈问题，引入No-SQL的Redis作为缓存数据库管理，采用Key-Value列存储模式，数据存储内存中。开发同步插件程序，通过消息队列作为数据中转存储介质，以异步形式延时将Redis数据库数据存储到后台数据库中。

为提高智能水表可维护性，实现质量全程可追溯，率先构建智能水表制造、运行和维护一体化全生命周期健康运行管理系统，实现动态全程跟踪管理。

系统实现千万级智能水表终端数据管理，系统最大支持10000台集中器，可对1000万台仪表实现抄表管理，数据缓存能力达到10亿条以上，处理速度达到500条/秒，单笔数据业务处理时间小于3秒，通过双机热备和服务集群健康自检系统，可实现连续365天不停机连续运转。

项目获得发明专利授权6项、实用新型专利授权18项、计算机软件著作权32项，为智慧水务整体应用提供了关键技术支撑。项目研发的关键技术已整体应用于湖南常德牌水表制造有限公司，并在葛洲坝水务公司等10多家国内外单位成功应用，公司智能水表的市场占有量逐步增大，已成为湖南省行业领跑者，全国行业领导者之一，水表系列产品远销东南亚、南非等诸多海外市场。近三年来，新增销售额88370.53万元，新增利润14222.8万元，新增就业岗位300多个。

四、客观评价

（1）样表无线远传智能水表于2015年10月通过了国家权威机构湖南省计量产品质量监督检测中心进行的质量检测，经抽样检验，所检项目符合GB/T 778. 1-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第1部分:规范》和GB/T778. 3-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第3部分:试验方法和试验设备》，依据《水表产品质量监督抽查实施规范》，判定为合格。（无线远传智能水表检测报告见附件）

（2）样表物联网水表于2018年10月通过了国家权威机构国家水表型式评价实验室（湖南）进行的质量检测（含特殊试验），各项性能参数均优于或达到国家标准。（物联网水表检测报告见附件）

（3）样表NB-IOT物联网水表于2019年1月完成了国家权威机构常德市科技情报研究所的科技查新。（nb物联网水表科技查新报告见附件2）

（4）样表15-25N型物联网水表181123001、15-25N型物联网水表1180300005于2019年8月通过了湖南国康检验检测技术有限公司进行的水表卫生安全评价，各项水质检测结果均优于或达到《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 》（2001）的标准。（15-25N型物联网水表181123001、15-25N型物联网水表1180300005检测报告见附件）

（5）样表LXSY-N无线远传智能水表于2019年11月通过了福州物联网测试认证中心有限公司进行的水表的功耗检测，委托检测（含特殊试验），各项性能参数均优于或达到国家标准。（LXSY-N无线远传智能水表功耗检测报告、委托检测见附件）

（6）样表无线远传水表于2019年10月通过了国家权威机构国家水表型式评价实验室（湖南）进行的质量检测，（含特殊试验），各项性能参数均优于或达到国家标准。（无线远传智能水表检测报告见附件）

五、推广应用情况

依托本项目的发明专利及相关技术，湖南常德牌水表制造有限公司与湖南文理学院紧密合作，攻克了面向智慧水务的系列智能水表关键技术，研制出具有自主知识产权的系列高精度、低功耗水流量传感器，开发系列宽量程、高性能、低成本的智能水表，开发了面向千万量级的一体化智慧水务运管系统，使智能水表产品产量与质量大大提高。技术水平达到国际领先。技术成果已累计应用于湖南常德牌水表制造有限公司、中国葛洲坝集团电力有限公司水务分公司、衡阳市自来水有限公司和荆州水务集团有限公司等国内外20 多家公司，近三年来，新增销售额88370.53万元，新增利润14222.8万元，在智能水务的水表制造与管理行业具有技术优势和影响力，具有广泛市场前景和推广应用价值。

主要应用单位情况表

| 单位名称 | 应用的技术 | 应用情况 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南常德牌水表制造有限公司 | 整体应用 | 整体技术全面应用，生产系列高可靠性、高精度智能水表；开发高稳定性运管系统，公司竞争力明显增强。 | 2009.1- 2019.12 | 文忠/ 18942596908 |
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司水务分公司 | 创新点二、 三应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2015.3- 2019.12 | 蒋忠万/ 13618681099 |
| 韶关市水务投资集团有限公司 | 创新点一、 二应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表，为我司带来巨大经济效益。 | 2014.5- 2019.12 | 卢明/ 13509059323 |
| 衡阳市自来水有限公司 | 创新点二、 三应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，能耗降低，为我司带来巨大经济效益。 | 2012.8- 2019.12 | 方杰/ 15973459365 |
| 恩施市自来水有限公司 | 创新点一、 二应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表，为我司带来巨大经济效益。 | 2017.3- 2019.12 | 胡济荣/ 13509059323 |
| 荆州水务集团有限公司 | 创新点二、 三应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2016.7- 2019.12 | 吴鹏/ 13797472501 |
| 赣州水务集团有限责任公司物资分公司 | 创新点二、 三应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2016.4- 2019.12 | 张欢/ 13970111529 |
| 常德市沃特市政工程总公司 | 整体技术 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2011.3- 2019.12 | 高斌/ 13342569616 |
| 宁波浙水铜业有限公司 | 创新点二、 三应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2013.5- 2019.12 | 史经理/ 15957888696 |
| 深圳市捷先数码科技股份有限公司 | 创新点二应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表，为我司带来巨大经济效益。 | 2016.9- 2019.12 | 侯立军/ 13684903020 |
| 慈溪凯业电器有限公司 | 创新点二应用 | 基于项目技术开发的系列智能水表和运管系统，为我司带来巨大经济效益。 | 2017.6- 2019.12 | 戎凯波/ 15824211563 |

六、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利权 | 超声波IC卡水表和热能表 | 中国 | ZL201611267191.3 | 2018.8.28 | 2018.8.28 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 姚宇 | 有效专利 |
| 发明专利权 | 一种封闭式超声波水表和热能水表 | 中国 | 200410045047.6 | 2004.7.15 | 2004.7.15 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 姚宇 | 有效专利 |
| 发明专利权 | 涡旋电子式水表及热能表的信号传递和计算装置及方法 | 中国 | 200910042869.1 | 2009.3.16 | 2009.3.16 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 姚峰、李发银 | 有效专利 |
| 发明专利权 | 带压力传感器的大口径涡旋电子式水表的基表 | 中国 | 201010197120.7 | 2010.6.10 | 2010.6.10 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 姚峰、李发银 | 有效专利 |
| 发明专利权 | 微功耗光电式可逆智能传感器 | 中国 | 2009100447635 | 20091114 | 822685 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 陈少华 | 有效专利 |
| 发明专利权 | 提高无线电能传输系统频率漂移时工作效率的方法和装置 | 中国 | ZL 201510419142.6 | 2015．07．17 | 2696316 | 湖南 文理 学院 | 杨民生， 李建英， 李建奇， 曹玲玲， 王日兴 | 有效状态 |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 杨民生 | 项目排名 | 1 | 职务/职称 |  | 副院长/ 副教授 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 | 湖南文理学院 |  | 完成单位 | 湖南文理学院 |  |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中负责样机试制和测试。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点二、创新点四等方面创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 刘华亮 | 项目排名 | 2 | 职务/职称 |  | 技术总监 |
| 工作单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  | 完成单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中负责设计方案、样机试制的组织实施。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二、创新点三等方面创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 李建英 | 项目排名 | 3 | 职务/职称 |  | 副院长/ 副教授 |
| 工作单位 | 湖南文理学院 |  | 完成单位 | 湖南文理学院 |  |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中负责样机的制作和测试。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二、创新点三等方面创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 李建奇 | 项目排名 | 4 | 职务/职称 |  | 院长/教授 |
| 工作单位 | 湖南文理学院 |  | 完成单位 | 湖南文理学院 |  |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中担任技术总负责，负责设计方案、样机试制的组织实施。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二、创新点三、创新点四做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的70％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 姚宇 | 项目排名 | 5 | 职务/职称 |  | 工程师 |
| 工作单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  | 完成单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 负责超声波水表装置的研究与设计。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二等方面做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的40％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 姚峰 | 项目排名 | 6 |  | 职务/职称 | 工程师 |
| 工作单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  | 完成单位 |  | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中负责水表样机的制作和测试。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二等方面创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 陈少华 | 项目排名 | 7 |  | 职务/职称 | 工程师 |
| 工作单位 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  | 完成单位 |  | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  |
| 对本项目技术创新性贡献 | 在项目中负责水表样机的制作和测试。本人对该项目《主要科技创新》栏中所列创新点一、创新点二等方面创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的45％，旁证材料见附件。 |  |  |  |  |  |

八、主要完成单位及创新推广贡献

| 单位名称 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |  | 排名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 1、在项目中担任技术总负责，负责设计方案、样机试制的组织实施。2、组织技术培训、办点示范、技术服务；3、组织新技术推广应用。 |  |  |  |
| 单位名称 | 湖南文理学院 | 排名 |  | 2 |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 | 1、在项目中负责设计方案、样机试制的组织实施。2、组织技术培训、办点示范、技术服务；3、组织新技术推广应用。 |  |  |  |

九、主要完成人合作关系说明

“面向智慧水务的系列智能水表关键技术研发及产业化”项目完成单位和完成人员在项目实施过程中密切配合，分工合作，圆满完成了项目的各项工作。湖南常德牌水表制造有限公司，负责技术研究、标准制定、办点示范、技术培训、技术服务、新产品与新技术推广及资料整理、成果申报等工作。湖南文理学院负责设计方案、技术攻关、样机试制，技术服务等。杨民生作为主持人，负责技术研究与攻关、样机试制的组织实施、标准制定，组织办点示范、技术培训、技术服务、技术咨询及技术推广等工作；刘华亮、李建英、李建奇、姚宇、姚峰、陈少华等参与设计方案、样机试制的组织实施、技术研究、标准制定，组织办点示范、技术培训、技术服务、技术咨询及技术推广等工作，杨民生、李建奇、李建英还负责技术资料总结和科技成果申报等工作。项目完成人员在项目实施过程中既分工又协作，过程和谐，对单位和个人排名均无异议。

完成人合作关系情况汇总表

| 序 号 | 合作方式 | 合作者 /排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目联合开发 | 杨民生/1 | 2008年1月- 至今 | 专利、软件著作权 | 附件一：核心知识产权 附件六：其他证明 |  |
| 2 | 项目联合开发 | 刘华亮/2 | 2008年1月- 至今 | 专利、软件著作权 | 附件一：核心知识产权 附件六：其他证明 |  |
| 3 | 项目联合开发 | 李建英/3 | 2010年3月- 至今 | 专利、软件著作权 | 附件一：核心知识产权 附件六：其他证明 |  |
| 4 | 项目联合开发 | 李建奇/4 | 2008年1月- 至今 | 专利、软件著作权 | 附件一：核心知识产权 附件六：其他证明 |  |
| 5 | 项目联合开发 | 姚宇/5 | 2010年6月- 至今 | 专利 | 附件一：核心知识产权 |  |
| 6 | 项目联合开发 | 姚峰/6 | 2011年1月- 至今 | 专利 | 附件一：核心知识产权 |  |
| 7 | 项目联合开发 | 陈少华/7 | 2008年1月- 至今 | 专利 | 附件一：核心知识产权 |  |